## GDRB-J变压器绕组变形测试仪校验装置

- 概述（校验依据）

GDRB-J变压器绕组变形测试仪校验装置可以实现对当前国内和国外主流厂家的变压器绕组变形测试仪进行检定，检定项目包括变压器绕组变形测试仪频率范围检定、输出正弦波有效值和峰峰值检定、输出正弦波频率精确度检定、动态检测范围dB值精确度检定、信号端输出阻抗检定和选频滤波带宽检定；可以实现对当前国内主流的北京电科院TDT1～TDT6、TDT8和山东电力科学院院RZBX-U～RZBX-FR,GDRB-I～GDRB-III系列产品的一键自动检定；校验装置包括一套多功能计算机软件，可自动生成检定报告。

- 主要技术特色

- 1.对绕组变形测试仪的输入、输出相关参数的校验全面、完整，包括扫频范围，正弦波精度、有效值、峰峰值、失真度，选频滤波带宽等进行检定；

- 2.可以对绕组变形测试仪的测试电缆进行检定；

- 3.校验操作简单，方便，可对国内主流的绕组变形测试仪进行一键自动检定，并生成检定报告；

- 4.校验适应范围宽，可对国外的绕组变形测试仪器进行校验，扫频范围可适应10Hz～10MHz；

- 5.动态检测范围宽，精度高，检测范围-100dB～20dB，分辨率高达1 dB；

- 6.采用5.7寸超高亮工业真彩液晶显示屏，并可外接鼠标，使本机操作方便、简洁；

- 7.可通过USB、以太网和WIFI与计算机连接，便于联机操作和数据共享、打印；

- 主要技术指标

- 1.检定部分技术指标（红色部分指标为优于国标要求）：

（1）检定测试仪信号端正弦波扫频频率范围10Hz～10MHz；

（2）检定测试仪信号端正弦波频率精度，1KHz～1MHz精度0.001%；10Hz～1KHz精度0.002%；1MHz～10MHz精度0.002%；

（3） 检定测试仪信号端正弦波有效值和峰峰值，有效值范围100mV～

10V，精度1%；峰峰值范围100mV～24V，精度1%；

（4）检定测试仪动态检测范围和测试精度，校验装置输出检测范围-100dB～20dB，分辨率1 dB；频率范围1KHz～1MHz, -80dB～20dB精度±0.2dB, -80dB～-100dB精度±0.5dB；频率范围10Hz～1KHz,-100dB～20dB精度±0.5dB; 频率范围1MHz～10MHz,-100dB～20dB精度±0.5dB;

（5）检定测试仪选频滤波带宽，频率范围10Hz～10MHz，-6dB选频滤波带宽0.1%～10%，精度1%；

- 2.GDRB-J变压器绕组变形测试仪校验装置整机技术指标：

  - 校验装置采用5.7寸超高亮工业真彩液晶显示屏；

  - 校验装置可通过USB、以太网和WIFI与计算机连接；

  - 工作电压：AC220±5%;

  - 工作温度：0～50℃；

  - 外形尺寸：320毫米X300毫米X153毫米

  - 工作湿度：10%～90%；

  - 仪器外观

- 配置清单

  - 黑色单芯测量线：1根，长2米

  - 红色双芯测量线：2根，长2米

  - 接地线：2根

  - 接地夹：2个

  - 电源线：1根

  - USB2.0连接线：1根

  - 安装程序光盘：1张

  - 产品合格证：1张

- 外包装箱：1个