- GD968系列安规综合测试仪技术简介

GD968 系列安全性能测试仪是武汉国电西高电气有限公司自行研发生产的综合性测试仪，其 技术水平、自动化程度、性能指标等方面均居于同行业领先水平。

该系列测试仪集电气强度（交流耐压）、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率、启动性 能等测试为一体，能快速准确地完成上述性能指标的测试，是各电器生产厂家和质检部门重 要的检测设备。

本系列测试仪所提供的测试线路符合 GB4706.1 家用或类似用途电器的安全性能检测原 理通用要求，GB4706.2--4706.16、GB5956 家用或类似用途电器的特殊检测要求（一），及家 用电器的国家检测标准。

产品特点

1.测试迅速

测试仪以 Intel 16 位微控制器为核心，测试通道实时捕获被测电器在测试过程中各参 数变化情况，1 秒钟内准确完成一项测试，最短在十秒内完成全部项目测试，能满足生产线 对测试时间的要求。

2.输出方式先进 测试仪摒弃了传统仪表自耦变压器调节输出信号的方法和有波形不纯净的正弦脉宽调

制（SPWM）技术，采用数字合成标准正弦波，经线性功率放大输出。实现了高电压和大电流 的无触点调节，大大提高了仪器的可靠性。

3.运行可靠 测试仪整机线路采用了多种抗干扰措施，抗干扰能力强；同时具有硬件和软件保护，运

行安全可靠。

4.操作简单

测试仪采用背光式液晶显示屏，光线柔和，清晰度高，受环境光线影响小；中文菜单提

示操作步骤，光标指示，简明易懂；全屏显示测试结果，多组测试条件记忆，能方便地实现 多种电器机型的测试。

5.联机方便

测试仪备有 RS232C 或 RS485 串行通讯接口，能方便地实现与计算机的通讯，实现计算机 对测试仪的控制和测试数据的采集，特别适合实验室检测分析数据使用。

技术参数：

1.接地电阻

| 参数\规格型号 |  | 9686/9684/96833 |
| --- | --- | --- |
| 输出电流 |  | 交流 10~25A，50/60HZ |
| 输出电流误差 |  | ±（2%设定值） |
| 接地电阻 测量范围 | ≤10A | 5~600 mΩ |
|  | 11~25A | 2~200mΩ |
|  | >25A | 2-150 mΩ |
| 接地电阻测量精度 |  | ±（2%读数值+3mΩ） |
| 时间设置范围 |  | 1~999S |

2.绝缘电阻

| 参数\规格型号 | 9686/9684/968333 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 直流 300～1000V |
| 输出电压误差 | ±（设定值×2%+3V） |
| 绝缘电阻测量范围 | 1.0～10.0MΩ～1000MΩ（可定制扩展至 2000 MΩ） |
| 绝缘电阻测量精度 | 100MΩ以下±（读数值×5%+5MΩ） |
|  | 100MΩ以上±（读数值×10%+10 MΩ） |
| 时间设置范围 | 1~999S |

3.耐压测试

| 参数\规格型号 | 9686/9684/968333 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 交流 300~5000V |
| 输出电压误差 | ±（设定值×2%+3V） |
| 击穿电流上限测量范围 | 0.20~20.00 m A |
| 击穿电流下限测量范围 | 0.20~20.00 m A |
| 击穿电流测量精度 | ±（读数值×2%+0.03 m A） |
| 时间设置范围 | 1~999S |

4.泄漏电流

| 参数\规格型号 | 9686/9684/968333 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 由隔离变压器输出 1．06 倍输入电压 |
| 电压测量范围 | 交流 5-300V |
| 输出电压误差 | ±（2%读数值+3V） |
| 泄漏电流测量范围 | 50-6000μA |
| 泄漏电流测量精度 | ±(2%读数值+30μA) |
| 时间设置范围 | 1~999S（设定 1S 只测试火线泄漏） |

5.功率测试

| 参数\规格型号 | 9686 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 1．0 倍输入电压 |
| 电压测量范围 | 交流 5-300V |
| 电压测量精度 | ±（2%读数值+3V） |
| 电流测量范围 | 0．10A~20.00A |
| 电流测量精度 | ±（读数值×1.0%+量程值×1.0%） |
| 功率测量范围 | 0~6000W |
| 功率测量精度 | ±（读数值×1.0%+量程值×1.0%） |
| 输出功率 | 输出功率取决于隔离变压器容量 |
| 时间设置范围 | 1~999S |

6.启动测试

| 参数\规格型号 | 9686 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 0.85 倍输入电压 |
| 电压测量范围 | 交流 5-300V |
| 电压测量精度 | ±（2%读数值+3V） |
| 电流测量范围 | 0．10A~20.00A |
| 电流测量精度 | ±（读数值×1.0%+量程值×1.0%） |
| 时间设置范围 | 1~999S |