| 产品技术规范书. |
| --- |
| 设备名称： | 全自动电容电流测试仪 |  |
| 型 号： | GD-500A |  |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |  |
| 产品编码： | 1061800300 |  |
| 品 牌： | 国电西高 |  |

一、采用标准：

DL/T 840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》 DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

二、产品关键字：

全自动电容电流测试仪、电容测试、电流测试、电容电流测试、电容电流检测仪、配电网电容电流测试仪。

三、功能简述：

GD-500A全自动电容电流测试仪，直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流，与传统的测试方法相比，该仪器无需和一次侧打交道，因而不存在试验的危险性，无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令，只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。 由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号，所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响，又避开了50Hz的工频干扰信号，同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压，若测量时系统有单相接地故障发生，亦不会损坏PT和测试仪，因而无需做特别的安全措施，使这项工作变得安全、简单、快捷，且测试结果准确、稳定、可靠。 该测试仪采用大屏幕液晶显示，中文菜单，操作非常简便，且体积小、重量轻，便于携带进行户外作业，接线简单，测试速度快，数据准确性高，大大减轻了试验人员的劳动强度，提高了工作效率。

四、仪器特点：

1.测量范围广泛，特别对电力运行环境较为复杂的矿用系统尤其适用。 2.检测结果准确、真实、可靠，实际测量误差在2%左右。 3.操作方便、无需繁琐的操作程序，准备就绪后自动完成所有操作。 4.声音提示，防止误操作，有效保证测量安全。

五、主要技术参数：

1．测量范围：对地总电容 ≤120μF（三相对地） 电容电流 ≤500 A（35kv系统） 电容电流 ≤200 A（10kv系统） 2．测量精度：±5% （电容容量≤90μF）； ±10%（90μF＜电容容量≤120μF） 3．工作温度：-10～50℃ 相对湿度：≤90% 4．工作电源：AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1% 5．外形尺寸：310×300×170 mm 仪器重量：10 kg

六、主要清单：

1; 电容电流测试仪; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 电压输出线; 1; 套. 4; 打印纸; 2; 卷. 5; 保险管; 5; 只. 6; 接地线; 1; 根. 7; 合格证; 1; 份. 8; 出厂检测报告; 1; 份. 9; 使用说明书; 1; 份.

七、验收及技术培训：

1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

八、技术服务：

1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。