| 产品技术规范书. |
| --- |
| 设备名称： | 交直流指示仪表校验装置 |  |
| 型 号： | GDYJ-3E |  |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |  |
| 产品编码： | 1062000900 |  |
| 品 牌： | 国电西高 |  |

一、采用标准：

GB/T 11150-2001 《电能表检验装置》 DL/T 826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF 1055-1997 《交流电能表现场校准规范》 GB/T 19862-2005 《电能质量监测设备通用要求》 DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

二、产品关键字：

交直流校验装置、交流指示仪表校验装置、直流指示仪表校验装置、交直流指示仪表校验装置

三、功能简述：

我公司生产的便携式程控三相交、直流指示仪表校验仪，是根据国家有关标准和规程要求精心而设计的，不需配置任何标准功率电能表和标准电压、电流表，即可对交、直流电压、电流表、频率、相位表、功率表,功率因数表、同步表、进行自动或手动校验和检定，检定结果可以 通过打印机打印出来。 本装置采用大屏幕液晶显示器显示，汉字提示操作，本仪器在同类产品有着它的独到之处，尤其是在功能上、显示上都做了全面的改进，整机技术先进，结合最新视窗软件技 术，功能齐全，性能可靠，稳定性好，操作简单，使用方便。本装置还可根据用户需要配置计算机管理软件。整机结构采用标准工控机箱装配。 - 对指示仪表可进行手动和自动操作。 - 可采用任意编程方式对指示仪表进行校验。 - 采用大屏幕液晶显示器。 - 校表时在屏幕上有汉字提示，并导入您按步骤进行操作。 - 显示器直接显示校验误差。 - 智能化设计，操作由键盘控制。 - 可用中文打印测试结果。 - 校表电源和标准表一体化。

四、仪器特点：

- 输出频率可设置跟踪市电频率。 - 直流输出与交流输出接线分开。 - 可视外接负载大小，设置电流功率放大器的工作状态（轻载或重载）。 - 输出电压短路，输出电流开路具有完善的自我保护功能。 - 长期稳定度好。 - 电压输出具有恒压特性，输出电流具有恒流特性，定额、定相功能。 - 多功能标准表部份具有有功率和无功功率、电能标准以及交、直流电流、电压标准。

五、主要技术参数：

- 输出电压： （AC）0~600V 电压A 相（电压B，C 相100V，200V，400V） （DC）0~600V 电压A 相 调节范围：档位×（0~ 120%）调节细度：0.01% 输出容量：≥15VA/相 - 输出电流： （AC）0~25A 电流A 相（电流B，C 相1A，5A，20A） （DC）0~25A 电流A 相 调节范围：档位×（0~ 130%） 调节细度：0.01% 输出容量：≥20VA/相 - 出频率： 频率范围：45～65HZ 调节细度：0.001HZ - 三相功率：电压量程：100V、200V、400V 电流量程：1A、5A、20A - 同相电流对电压：相位调节范围：0～359.9°调节细度：0.1° - 三相电压对称度：三相四线：120±0.5°三相三线：60±0.5° - 电压、电流波形失真度：≤0.5%） 供电电源：220V±10% - 稳定度：≤0.02% 装置误差：0.1% - 直流电压、电流纹波系数：≤1% - 交、直电流、电压测量精度：≤±0.1%

六、主要清单：

序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 测试仪主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 测试线; 1; 套. 4; 串口线; 1; 根. 6; USB线; 1; 根. 7; 合格证; 1; 份. 8; 说明书; 1; 份.

七、验收及技术培训：

1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

八、技术服务：

1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。