GDSR表面电阻测试仪

符合标准：

GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》

GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》

GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》

GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》

GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第４部分：电阻率》

GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》

适用标准：

GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB 12014 防静电工作服

GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法

GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求

GB 12158-2006 防止静电事故通用导则

GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程

GB/T 12703.4-2010 纺织品 静电性能的评定 第4部分 电阻率

GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻

GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程

GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法

GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验

GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围

GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法

GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法

GB/T 24249-2009 防静电洁净织物

GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tiles

GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶

GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范

GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范

GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册

GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求

GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求

一、概述

本仪器既可测量高电阻，又可测微电流。采用了美国 Intel 公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻 准确度高。数字液晶直接显示电阻值和电流。量限从 1×104Ω ～1×1018 Ω，是目前国内测量范围最宽，准确 度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为 2×10-4～1×10-16 Ａ。机内测试电压为 10V/50V/100V/250V/500V/1000V 任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便， 适用于橡 胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。本仪器除能测电阻外，还能直接测量微弱电流。

二、主要特点

电阻测量范围宽 1×104Ω ～1×1018Ω

电流测量范围为 2×10-4 Ａ ～1×10-16 Ａ

体积小、重量轻、准确度高

电阻、电流双显示

性能好稳定、读数方便

所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读，免去老式高阻计在不同测试电压下或 不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦，使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。

既能测超高电阻又能测微电流

三、技术指标

1、电阻测量范围： 0.01×104Ω ～1×1018Ω。

2、电流测量范围为： 2×10-4A～1×10-16A

3、显 示 方 式：数字液晶显示

4、内置测试电压： 10V 、50V、100V、250、500、1000V

5、基本准确度：1% (*注)

6、使用环境： 温度：0℃～40℃，相对湿度<80%

7、机内测试电压： 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换

8、供电形式： AC 220V，50HZ，功耗约 5W

9、仪器尺寸： 285 ｍｍ× 245 ｍｍ× 120 mm

10、质量： 约 2.5KG

四、工作原理

根据欧姆定律，被测电阻 Rx 等于施加电压 V 除以通过的电流 I。传统的高阻计的工作原理是测量电压 V 固定，通过测量流过取样电阻的电流 I 来得到电阻值。从欧姆定律可以看出，由于电流 I 是与电阻成反比， 而不是成正比，所以电阻的显示值是非线性的，即电阻无穷大时，电流为零，即表头的零位处是∞，其 附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时，其电压 V 也会有些变化，所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。 本仪器是同时测出电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I，通过内部的大规模集成电路完成电压除以 电流的计算，然后把所得到的结果经过 A/D 转换后以数字显示出电阻值，即便是电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I 是同时变化，其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压 V 的变化或电流Ｉ的变化而

变，所以，即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大，其测量精度很高(专利)，从理论上讲其误差可以做到零，而实际误差可以做到千分之几或万分之几。

典型应用

1、测量绝缘材料电阻(率)

2、测量防静电材料的电阻及电阻率

3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值

4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值

5、光电二极管暗电流测量

6、物理,光学和材料研究

标准配置：

1、测试仪器：1 台

2、.电源线：1 条

3、测量线：3 根（屏蔽线、测试接线、接地线）

4、使用说明书：1 份

备注：

本仪器配不同的测量电极（夹具）可以测量不同材料（固体、粉体或液体）的体积电阻率和表面电阻

率或电导率，完全符合国家标准 GB1410－2006 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试

验方法，ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法等标准要求。