- 检 测 报 告

名    称：                          型号规格：

产品编号：                          测试日期：  2014.9.24

环境温度：    26℃                  环境湿度：    60％

- 一、检定依据：

JJG1054－2009 《钳形接地电阻仪》国家计量检定规程

- 二、检定项目：

    - 阻值

| 标 准 值（Ω） | 允许误差（Ω） | 示 值（Ω） | 结 论（P/F） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.91 | ±0.02 | 0.91 | P |
| 3.0 | ±0.1 | 3.0 | P |
| 5.0 | ±0.2 | 5.0 | P |
| 20.0 | ±0.3 | 20.0 | P |
| 30.0 | ±0.4 | 30.1 | P |
| 100 | ±4 | 100 | P |
| 200 | ±17 | 200 | P |
| 500 | ±60 | 490 | P |
| 900 | ±200 | 880 | P |

注（Note）：P-合格；F-不合格

三、检验结论：

测试员:          审核: